Техническое задание

Арт. 51728-1

Наименование объекта закупки

Потолочное опорное устройство для МГН

Цель закупки

Оборудование объектов медицинских учреждений и санитарных комнат для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой потолочное опорное устройство, состоящее из профилированных труб и рейлинга по которому перемещается опорная рукоять, состоящая из звеньев и ручек. Вся конструкция изготовлена из конструкционной стали и окрашена порошково-полимерным способом. Рукоять имеет три уровня для захвата рукой. Монтаж осуществляется посредством крепления в двух точках к стене при помощи анкеров. Потолочный держатель предназначен для людей с нарушением опорно-двигательной системы в качестве вспомогательного устройства для перемещения. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения надежности и долговечности эксплуатации конструкция изделия изготавливается из: - профилированных труб 50х50 мм марки стали не ниже Ст3; - труб диаметром 25мм маркой стали не ниже Ст3; - листовой стали марки не ниже Ст3. Для обеспечения антикоррозийных условий все элементы изделия должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. |
| Требования к конструкции изделия | Опорное устройство конструкционно состоит из двух частей: горизонтальной и вертикальной. Конструкция горизонтальной части изделия состоит из двух стальных профилированных труб сечением не менее 50х50 мм, толщиной не менее 2мм, одна из которых выполняет функцию крепления к стене, а вторая используется в качестве рейлинга для передвижения подвесной рукояти в горизонтальной плоскости. Конструкция вертикальной части, представляет собой подвесную рукоять, состоящую из стальных звеньев, соединенных между собой распорками и опорной части для захвата рукой. Для обеспечения прочности конструкции стальные звенья должны быть толщиной не менее 3мм. Опорная часть должна состоять из ручек в количестве не менее 3х штук, выполненных из стальной трубы толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения комфортных условий для захвата рукой диаметр ручек должен быть не менее 25 мм, длина на менее 234мм. Соединительные распорки должны быть выполнены из стальной трубы толщиной не менее 1,5мм, диаметром не менее 25мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Опорное устройство должно быть изготовлено промышленным способом и иметь следующие габаритные размеры: не более 2010мм в ширину; длина опорной рукояти должна быть не менее 1658 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепеж опорного устройства осуществляется при помощи приварных фланцев посредством анкер-болтов в количестве не менее 8 шт. В виду того, что опорное устройство испытывает консольную нагрузку, фланцы должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 3мм, размерами не менее 95х95мм. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6. |
| Требование к цветовому исполнению | По согласованию с заказчиком |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Потолочное опорное устройство – 1 шт

Паспорт изделия - 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---